## 🔬 QC 参数统计决策分析：滑动窗口 N 与步长 k 的确定

## QC 参数统计决策分析：滑动窗口N与步长k的确定

在科学投稿中，为避免审稿人对滑动窗口参数（N 和 k）的主观性质疑，必须进行参数敏感性分析（Parameter Sensitivity Analysis），并用量化统计指标来支撑参数选择。

### 1. 窗口宽度 N 的统计确定：趋势线的稳定性

N 的选择目标：找到一个最小的 N，使得由此计算出的滚动趋势线（Rolling Median）的波动性达到最小稳定状态，以确保动态基线（CL）的鲁棒性。

#### 统计指标：趋势线本身的波动性 (MAD)

我们计算滚动中位数趋势线（Trendfull,1）的中位数绝对偏差（MAD）来衡量其波动性。

Trend_MAD(N)=MAD(Trendfull,1 for window N)

#### 决策标准：拐点法则 (Inflection Point Rule)

- 方法： 选取一系列候选 N 值（例如 70, 140, 210, 300, 365 Cycles）进行测试。

- 绘图： 绘制 Trend_MAD(N) 随 N 变化的曲线。

- 选择： 选择曲线开始趋于平稳的拐点对应的 N 值。这个点代表在确保趋势线稳定性的前提下所能选取的最小 N，避免了不必要的滞后。

### 2. 滑动步长 k 的统计确定：滞后误差控制

k 的选择目标：在不牺牲 QC 敏感性的前提下，找到一个最大的 k 来提高计算效率。由于 k>1 带来的误差是动态 CL 更新的滞后性，我们采用基于误差控制的方法，避免引入插值偏差。

#### 统计指标：最大绝对误差 (MAE)

Errormax,k 量化了由于延迟更新（步长 k）造成的最大趋势信息滞后。它只比较真实计算点。

Errormax,k=maxiTrendfull,1[i]−Trendfull,1[inearest]

其中： * Trendfull,1[i]：Cycle i 的全分辨率趋势值（k=1 滚动中位数）。 * Trendfull,1[inearest]：距离 Cycle i 最近的那个稀疏采样点（k 的倍数位置）的全分辨率趋势值。

#### 决策标准：误差控制最大化原则

- 设定阈值： 定义一个可接受的趋势线滞后误差阈值 ThresholdError。

ThresholdError=α×MADOverall

- （例如，α=0.1。误差阈值应小于仪器自身的长期波动性，确保 QC 敏感度不受影响。）

- 选择： 选取一系列候选 k 值（例如 k=2,5,7,10,14,21）。

- 最优解： 找到满足 Errormax,k≤ThresholdError 的最大 k 值。

### 3. 投稿论证结构总结

| 参数 | 统计依据 | 论证目标 | 常用结论 (示例) |
| --- | --- | --- | --- |
| N (窗口宽度) | Trend_MAD (趋势线波动性) | 确保 CL 基线的平滑性和鲁棒性。 | N=210 Cycles 处于 Trend_MAD 曲线达到最小稳定状态的拐点。 |
| k (滑动步长) | 最大绝对误差 (MAE) 控制 | 在可接受的 QC 误差范围内实现最高计算效率。 | k=7 Cycles 是满足 ThresholdError 约束的最大步长。 |