# 🔬 WVISS 仪器变异性（SD/Range）分析与统计指标整合方案

## 概览：QC 框架中 SL 与 CL 的哲学定位

本方案整合鲁棒性指标计算与可视化，旨在评估 WVISS 仪器在 10 年间的性能退化模式，并明确 QC 框架中 规格限 (SL)  和 控制限 (CL)  的哲学定位。

## 🛠️ 统计指标计算公式与定义

### 1. 核心鲁棒统计量

| 名称 | 符号 | 计算公式 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中位数 | X | Median(Xi) | 鲁棒的集中趋势，不受极端异常值影响。 |
| 中位数绝对偏差 | MAD | Median(¦Xi−X¦)×1.4826 | 鲁棒的离散程度衡量，等效于 σ。 |

### 2. 鲁棒控制限 (CL)

我们使用 Median+3×MAD 作为鲁棒的 3σ 控制限（CL），用于动态过程监控：

ThresholdCL=Median+3×MAD

### 3. 综合 Z 分数 (ZComposite)

ZComposite 是 QC-A 的最终决策指标，用于统一量化 SD 和 Range 两个指标的波动程度。

- 标准化 Z 分数（基于 10 年鲁棒统计量）：

ZSD,i=SDi−MedianSDMADSD

ZRange,i=Rangei−MedianRangeMADRange

- 综合指标（取最大绝对值）：

ZComposite,i=max(|ZSD,i|,|ZRange,i|)

  - QC 判定： 若 ZComposite,i>3（或 3.5），则判定该 Cycle 质量失控。

## 📈 变异性可视化与趋势分析方案

本方案采用时间序列点图、滑动中位数趋势和超限比例分析的三维视图。

### 1. 核心指标与鲁棒性基线计算

| 步骤 | 计算指标 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 单 Cycle 指标 | SDcycle,i 和 Rangecycle,i | 衡量第 i 个 Cycle 的内部波动。 |
| 十年鲁棒基线 | median_SD10year 和 median_Range10year | 计算十年数据的中位数作为鲁棒性的性能基线。 |

### 2. 时间序列可视化与颜色编码

| 维度 | 描述 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| X 轴 | 日期时间 | 展现时间序列趋势。 |
| Y 轴 | SDcycle,i 或 Rangecycle,i | 展现变异性大小。 |
| 颜色编码 | 二元编码： 正常 (≤ThresholdCL) / 警示 (>ThresholdCL) | 即时定位哪些 Cycle 的变异性高于鲁棒控制限。 |
| 趋势线 | 滑动中位数 (Rolling Median) | 鲁棒地追踪仪器当前的变异性趋势，用于动态过程监控 (CL)。 |

### 3. 仪器变异性补充指标与视图建议

| 指标/视图 | 建议计算方法 | 分析价值 |
| --- | --- | --- |
| 滑动 MAD of SD | 以 N Cycles 为窗口，计算窗口内 SD 值的 MAD。 | 衡量仪器波动性本身的波动性（Volatility of Volatility），用于判断仪器状态是否趋于不稳定。 |
| ZComposite 质控图 | 绘制 ZComposite 时间序列，并标出 SL 和 CL。 | 最标准的统计控制图，直接用于硬性排除或过程监控。 |
| 月度/年度超限比例 | 统计每个月/年 ZComposite 超出 ThresholdCL 的 Cycle 占总 Cycle 的百分比。 | 宏观评估仪器性能衰退的持续时间和严重性。 |

## 📋 宏观 QC 诊断与可视化策略

### 4. 月度/年度精度状态判定 (宏观 QC)

核心方法：基于 CL3MAD 的超限百分比

在 R 代码中，我们采用以下鲁棒阈值作为判断 Cycle 质量是否合格的依据：

ThresholdCL=Median+3×MAD

判定流程：

- Cycle 级判定： 如果任意同位素（dD 或 d18O）的 SD 或 Range 超出其各自的 ThresholdCL，则该 Cycle 被标记为不合格 (Outlier)。

- 时间窗汇总： 将 Outlier Cycle 的数量按月份或年份分组。

- 百分比计算：

月度超限比例(%Exceed)=该月不合格 Cycle 数量该月总 Cycle 数量×100

诊断价值与管理阈值：

| 状态 | 比例范围 | 诊断描述 | 建议管理操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色/稳定 | 0%∼5% | 过程处于统计控制状态，偶然的 Outlier 是预期内的。 | 持续监控。 |
| 黄色/警示 | 5%∼10% | 过程开始出现波动加剧的迹象，性能基础系统性下降。 | 关注并安排维护。 |
| 红色/失控 | >10% | 仪器已进入高风险运行阶段，数据可用性极低。 | 必须进行维护或校准。 |

### 5. 视觉呈现策略分析

最佳方案： 主要展示宏观的月度超限比例（点 2），但通过图表设计和注释，间接体现微观 QC 判定的基础。

| 图表类型 | 焦点 | 目的 | 视觉元素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心图：月度超限比例时间序列 | 宏观风险诊断 | 管理决策：直接显示仪器精度系统性失控的严重性。 | 使用水平虚线划分 5% 和 10% 管理阈值；使用颜色编码 (绿/黄/红) 标记数据点状态。 |
| 辅助图：ZComposite 质控图 | 微观 QC 判定 | 验证与追溯：验证 Cycle 级判定是否合理，并追溯高超限月份的异常源。 | 绘制 ZComposite 散点图，并标出 Z=3 控制限。 |

## 🧭 SL 与 CL 的哲学解析与应用

### SL 与 CL 的全称和统计哲学

| 缩写 | 英文全称 | 中文译名 | 统计哲学（核心区别） |
| --- | --- | --- | --- |
| SL | Specification Limit | 规格限 / 容差限 | 衡量过程能力：是否达到了外部设定的绝对质量标准。与过程当前的波动无关。 |
| CL | Control Limit | 控制限 | 衡量过程稳定性：是否处于统计控制状态。由过程自身的统计波动决定。 |

### QC 目标与 SL/CL 的完美挂钩

您的 QC 策略是一种先进的 SPC 实践，结合了固定 SL 和动态 CL 的双重阈值体系：

| 您的 QC 概念 | 对应的 SL/CL 哲学 | 作用与匹配性 |
| --- | --- | --- |
| 绝对质控（10年，固定） | SL：绝对可接受的规格限 | SL 基于仪器历史上的最佳性能设定质量底线。用于硬性排除任何达不到基本精度要求的 Cycle。 |
| 滑窗质控（短期，动态） | CL：过程自身的控制限 | 滑动 CL 持续追踪仪器当前的变异性。用于警示：如果一个 Cycle 异于其邻近周期的平均波动，则表明仪器状态发生突变。 |

pandoc -s “WVISS仪器变异性SD和Range分析与统计指标整合方案.md” -o “WVISS仪器变异性SD和Range分析与统计指标整合方案.docx”